附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外光辐照设备 | 1 | 27500 | 3个工作日 | 2年 |
| 2 | 多位试管振荡器 | 1 | 20000 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   紫外光辐照设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况

本仪器主要按GB/T 11944-2012的标准要求检验中空玻璃耐紫外线辐照性能。

二、仪器设备需满足的技术指标

- 1、内箱尺寸：≥560mm×560mm×560mm(宽×深×高)

- 2、外型尺寸：≥650mm×650 mm×1200mm(宽×深×高) 不包含突出物

- 3、温度范围：50℃±3℃

- 4、光源：Osram Ultra Vitalux 300W紫外灯,功率为300W，1个

- 5、输出功率：紫外输出功率≥40 W/㎡

- 6、进口水温：16±2℃，测温点在恒温水箱出水口部位。

- 7、出口水温：16±2℃，测温点应在冷却盘出水口部位。

- 8、负载：2块玻璃

- 9、 冷却盘：水温监控点至少有3个，二个在冷却盘出水口部位，一个在恒温水箱出水口部位。冷却盘直径150±5mm，导热材料，铜或黄铜，玻璃与冷却盘表面需紧密接触。

- 三、设备必备配置

- 1、主机      1套

- 2、样品架    1套

- 3、合格证    1份

- 4、说明书    1份

合同包2   多位试管振荡器技术要求

- 主要用途

通用试管振荡器，可同时进行不同支试管的混匀振荡。

二、详细性能指标

- 运行模式：振荡；

- 输入功率：≥50W；

- 最大转速：≥2000rpm；

- *转速显示：LED数字显示；

- *运行方式：连续运转及定时操作；

- 最大载重：≥1.5Kg；

- 具有过热保护功能；

- *具有定时功能，定时范围1-999分钟，定时结束后声音提示并自动停止振动，可满足无人值守操作要求；

9. *能同时振荡12位试管(50mL)或26位试管（15mL）。固定器为圆形扎带式。含有12位试管固定器（适用于16-32mm直径试管）1个、26位试管固定器（适用于10-16mm直径试管）1个

10.电机保护等级：≥IP20;

三、配置

- 试管振荡器主机，1台

- 12位试管固定器（适用于16-32mm直径试管）1个、，

- 26位试管固定器（适用于10-16mm直径试管）1个