附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高负压智能颗粒物大流量采样器 | 1 | 12000 | 5天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险、计量费等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 高负压智能颗粒物大流量采样器的技术要求

1、高负压无刷采样泵，负载能力大于20kPa，低噪音，使用寿命长；

2、采用宽温显示屏，中文菜单显示，图文并茂，方便操作；

3、具有多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式；

4、采用数字流量传感器控制采样流量按照设定值恒流采样，自动测量温度、大气压力、计前温度、计前压力等参数，并显示采样体积；

5、具有气路堵塞和低流量保护功能，采样时如果在一定时间内未达到设定流量，仪器即进入自动保护模式；

6、通过键盘直接对仪器的各项参数进行在线标定，仪器维护及标定必须输入密码，且具有权限管理功能，保证仪器各项参数安全；

7、专用防护装置，野外工作时，可防雨雪侵袭；

8、具有实时时钟，采样数据自动记忆，下次开机优先使用，实现一键采样；

9、USB数据导出功能，可选配打印采样数据功能；

10、切割器采用铝合金材质并经氧化处理，抗静电吸附；

11、标配氟化物采样头，可对氟化物进行采样；

12、标配SVOC采样罐进行SVOC采样；

13、标配多级颗粒物采样头可进行TSP/PM10/PM2.5采样头；

14、标配优质稳固的地质三脚架适用于在大风等恶劣气候采样。

15、采样流量：（80～120）L/min；分辨力0.1L/min，精度优于±2.0%

16、采样体积：999999.9L；分辨力0.1L，精度优于±2.0%

17、采样时间：1min～99h59min，分辨力1s，精度优于±0.1%

18、环境大气压：（50～130）kPa，分辨力0.01kPa，精度优于±0.5kPa

19、带载能力：100L/min流量时，负载能力>20kPa

20、工作电压：AC220V±10%  50Hz

21、噪声＜62dB（A）

22、功耗＜1000W

23、满足HJ-2512-2012《环境标志产品技术要求 打印机、传真机及多功能一体机》中附录F粉尘试验对粉尘采样器的要求。

24、提供我院认可具备国家资质的第三方计量机构出具的计量合格证书。