附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马弗炉 | 2 | 19400 | 30天 | 一年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    马弗炉技术要求

一、性能参数

1、炉膛尺寸(mm):≥宽 120*深 200*高 80(2L)

2、最高温度:≥1200℃长期使用温度:≥1150℃

3、温度稳定性: ±1℃

★4、升温速度:优于或等于0-30℃/分钟自由设定

★5、炉膛材料:采用轻质氧化铝陶瓷纤维材料，升温速度快，节能，特殊处理技术，高温不掉粉。

★6、双层外壳： 炉体外壳采用优质碳钢双层结构，两层金属壳之间为空气隔热层，并在双层壳之间安装有散热风机，散热风扇有热敏开关控制，温升超过30度时，散热风机自动打开，可以保证外壳表面温升≤35℃。

★7、表面烤漆：炉体碳钢外壳采用高温烤漆处理，外壳光洁度好，漆料附着能力强，不易褪色或掉漆，表面质量稳定可靠。

★8、开门断电：设备具有较高的人性化设计，具有开门断电功能，炉门和加热主回路具有互锁功能，炉门开启自动切断加热回路电源，防止操作过程中出现触电事故的发生。

★9、报警保护：具有超温、断偶自动报警断电保护功能，可以有效保护设备的安全性能，提高设备的有效利用率。

10、电源电压:220V

11、加热功率:≥2KW(空炉损耗功率约为 30%)

12、加热元件:首钢电炉丝

13、控制方式:智能仪表，可控硅控制，PID 参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，仪表具有温度补偿及校正功能。

14、显示精度:±1℃。

★15、冲温值:1-3℃

16、传感器类型:S型单铂铑

17、显示视窗:测量温度，设定温度双显示，加热功率光柱显示。

二、其它性能配置：

1、节能性能:重量轻，升温快，节能50%以上，省时省力

2、控制特点:控制系统模块化结构，设备关键部件长寿命设计，工艺简单可、稳定性好、精度高。

3、炉体配置:炉体1台(含一体控制器)，电阳丝1套，传感器1支，电源线3米，说明书保修卡合格证1套，空气开关2个，高温手套1副。

★4、标配观测窗口，可在加热时观测被测物状态。

★5、标配自动泄压阀，加热被测物产生废气时自动排出气体。

6、价格含使用方指定第三方计量公司的计量费，至少500,950,1200度三个温度点，包含设备费、安装、搬运、布线等费用。