附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气毒性试验装置 | 1 | 50000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    烟气毒性试验装置技术要求

一、符合标准：GB/T 20285-2006

二、主要技术参数：

1、环形炉：由炉壳、炉体、炉管、电加热丝组成。炉壳采用耐腐蚀不锈钢板焊接而成。炉管为全纤维型节能材料制作，炉管内径为47±1mm,长度为95mm-110mm。加热功率满足GB/T 20285第7.2要求。

2、石英管及石英舟：由石英玻璃制成，石英管公称通径为（36±1）mm，管壁厚（2±0.5）mm,长度1000 mm-1300 mm。石英管支撑架可横向、纵向调整。

3、烟气采集配给组件：由三通旋塞、稀释气输入管和配气弯管组成,所有烟气流动管公称通径（36±1）mm,管壁厚(2±0.5)mm。

4、小鼠转笼：用铝板、模具冲压制成，转笼质量（60±10）g.

5、染毒箱：用无色透明有机玻璃制成，一次可容纳10只小鼠同时进行染毒试验。

6、温度控制系统：由控温热电偶，冷端温度补偿和温度控制器、数显仪表等组成。控温热电偶为外径1mm的铠装K型热电偶,其测试端应紧贴在环形炉中段内壁表面,冷端应经冷端温度补偿后与温度控制器连接。温度控制器的控温方式宜采用比例微分积分(P.1.D)温度控制方式,满足对环形炉内壁温度静止时波动在士1℃,运行时波动在士2.5℃的要求。对环形炉的温度控制满足GB/T 20285第7章的要求。

7、炉位移控制系统：环形炉传动机构采用步进电机驱动噪声小，精度高。位移速率在（10±0.1）mm/min,可移动距离大于600 mm。也可在（5-50）mm/min范围内选择速度。

8、载气和稀释气供给系统：由空气压缩机、调节阀、流量计（优于2.5级）和连接管路组成。

9、小鼠运动记录系统：小鼠运动记录采用红外或磁信号通过计算机检测小鼠笼转动情况，每只小鼠的时间-运动图谱应能定性地反映每时刻转笼的角速度能检测到1/2周。进入小鼠运动图谱动态观测，10路鼠笼信号就在图中同时显示出来。试验结束可由计算机打印图表和试验报告。

10、石英管和各接头处的密封：在加工时各端口进行配对研磨，接口处密封良好。试验产生的废气通过塑胶软管，可直接排放到通风管内，工作现场无任何烟气泄出，不需要加装任何烟罩。

11、计算机软件

软件至少应有以下模块：管理员登陆、实验参数、温度显示、小鼠观测、数据库、试验结果、用户管理、用户手册等。设备由计算机操作及控制，自动化程度高。工业控制计算机不低于以下配置： 内存8G，固态硬盘512G，显示器21.5寸。

三、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 鼠笼 | 套 | 1 |
| 3 | 加热炉 | 套 | 1 |
| 4 | 乙炔管 | 米 | 2 |
| 5 | 空压机 | 台 | 1 |
| 6 | 喉箍 | 套 | 1 |
| 7 | 502胶 | 瓶 | 1 |
| 8 | 玻璃管支撑架 | 套 | 1 |
| 9 | 石英舟 | 个 | 1 |
| 10 | 石英舟拉钩 | 个 | 1 |
| 11 | PU管 | 米 | 4 |
| 12 | 双面胶 | 卷 | 1 |
| 13 | 计算机控制台 | 台 | 1 |
| 14 | 说明书 | 份 | 1 |
| 15 | 合格证 | 份 | 1 |

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数≥2个不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |