附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	二氧化碳培养箱（细胞培养用）
	1
	13000
	15个工作日
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1 二氧化碳培养箱（细胞培养用）技术要求
1、可堆叠放置(二层)，便于实验室空间的充分利用，微电脑液晶控制器，控制精确、可靠。采用不锈钢内胆与搁板,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗。 

2、红外线（IR)传感器具有监测二氧化碳气体速度快，并不受外界温湿度波动的影响等特点，即使在多人使用，需频繁开门、关门的情况下，仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀。而热导传感器，容易受温湿度影响，并且响应时间长、检测误差大，如长期使用，需经常校准等缺陷。 

3、 CO2进气口配备高效微生物过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率≥99.99%，有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。 

循环风扇速度自动控制 

4、循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞生长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 

5、培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热，可有效防止玻璃门产生冷凝水, 防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。 

6、独立限温报警系统，保证实验安全运行不发生意外。 

7、温度偏低、偏高、超温报警和开门时间过长报警功能。 

8、紫外线杀菌灯位于箱体顶部后侧，可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染
9、电源电压 AC220V/50HZ

10、输入功率 ≥450W

11、容积: ≥50L
12、加热方式 气套式微电脑PID控制
13、控温范围 RT+5～50℃ 
14、工作环境温度 +5～30℃ 
15、温度波动度 ≤±0.2℃
16、CO2控制范围 0～20%
17、CO2控制精度 ≤±0.1% (红外线传感器)
18、CO2恢复时间 (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 
19、温度恢复 (开门30秒恢复到37℃)≤8分钟
20、相对湿度 自然蒸发≥90%(可配相对湿度数字显示) 
21、载物托架（标配）: ≥2块
22、消毒方式：UV紫外消毒

23、标配：微生物高效过滤器和专用二氧化碳减压阀
24、内胆尺寸(mm)W×D×H ：≥400×350×350 

25、外形尺寸(mm)W×D×H：≥580×450×540 

26：其他要求：质保期为自仪器安装调试确认验收合格之日起计算质保期为1年，质保期内提供一切维修服务和零配件更换，终身维修。
第 2 页 共 2 页

