附表一                                 购置设备需求（电工所）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆低温冲击强度试验仪 | 1台 | 符合GB/T5470-2008标准要求。用于电线电缆的绝缘与护套材料的低温脆化冲击 技术参数： 1．温度范围0℃～-76℃； 2．温度控制精度：±0.5℃； 3．温度波动度：＜±0.5℃； 4．冲头半径：1.6±0.1mm； 5．冲头中心线与夹具间隙：A型3.6±0.1mm；B型7.87±0.25mm； 6．冲头的外侧与夹具间隙：A型2.0±0.1mm；B型6.35±0.25mm； 7．冲击速度200±20cm/S； 8．冲头接触试样的行程：A型＞5mm；B型＞6.4mm |  |