附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | 1 | 1.基本要求 盐雾腐蚀试验箱应符合GB/T2423.17-2008、GB/T 10125-2012、QB/T 3826-1999(2009)、QB/T 3827-1999(2009)、QB/T 3828-1999(2009)标准要求。 2.技术参数 2.1电 源：AC 220V 15A 50Hz 2.2工作尺寸：1600mm×1000mm×800mm 2.3试验室：采德国PVC灰色耐温耐冲击板，厚度8mm。 2.4恒温水槽：采德国PVC灰色耐温耐冲击板，厚度8mm。 2.5试验室上盖：采用透明欧州耐温压克力板制成，厚度6mm。 2.6试药补充桶：隐藏式附水位表，采德国PVC灰色耐冲击板，厚度5mm，与机台外观成一体。 2.7试验室篮架：采PVC灰色耐温角材，可自由调整试验角度15º及30º角。 3.使用温度 盐水试验法：试验室：35℃±1℃ 饱和空气桶：47℃±1℃ 耐腐蚀试验法：试验室：50℃±1℃ 饱和空气桶：63℃±1℃ 4.喷雾方式 4.1锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾均匀。 4.2喷嘴：玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴 原装台湾进口 4.3喷雾量：1～2mL/80cm²·h 5.控制系统 5.1试验室温度控制0～99.9℃精度0.1℃（双数位显示）台制VT4810含有PID自动演算功能1只。 5.2加热槽液体膨胀安全温度控制器0～120°2只。 5.3饱和空气桶温度控制器0～99.9℃，精度0.1℃（双数显示）台制VT48含有自动演算功能1只 5.4时间控制器：ANV AH5R-2 1只 5.5积时器：1s～9999hrRISESEN1只(含有断电记忆功能) 5.6一级压力调整结构：含有油水过滤器； 5.7一次调压阀：附压力表1组（先行调压於2～2.5MPa）；二次调压阀：台制调压阀1/4”PT，压力0～2.0MPa可调式（喷雾压力调节於1.0MPa） 5.8压力表：2MPa 1只，精度0.1MPa。 5.9法国进口照光押扣开关可连续押扣一万次以上。 5.10台制STON LY2N保护电驿2只 5.11台制STON MY2N保持电驿4只 5.12 YCT V2A702-03 电磁阀4只 6.安全装置 水位控制器1组 状态警示灯3只超温保护开关2组。 7.其他附件 7.1 置物下班棒1组（可承受2Kg以内之试验品），圆管样品架1组，60度样品架1组。 7.2 5000ml之盐水调制桶1只 7.3 80cm²标准收集杯6只 7.4 50ml计量筒6只。 8.质保期：2年 |  |