TOC分析仪的技术参数

1．用途：是用来测定水体中溶解性和悬浮性有机物等含碳的总量。

2．技术指标：

1.1.1 测定原理：采用680℃固定温度催化燃烧氧化法，无需根据样品的易氧化程度选择燃烧温度，省去在不同燃烧温度下测试样品回收率的实验工作，同时避免高温燃烧缩短燃烧管和催化剂使用寿命。

1.1.2 检测器类型：非分散型红外气体检测器NDIR。

1.1.3 操作方式：独立型，无需配备计算机。

1.1.4 测定项目：   TC、IC、TC-IC、NPOC

1.1.5 应用对象：	水样

1.1.6 测定范围：	“TC：0－30000 mg/L；IC ：0－3000 mg/L”

1.1.7 检测限：   50μg/L

1.1.8 测定精度（重复精度）：	CV≤1.5%

1.1.9 测定时间：	 “TC：约3分钟；IC：约4分钟；”

1.1.10 进样量： 	 “TC:10-150μL, IC:10-450μL可变”

1.1.12多功能进样系统：八通阀与注射器联体设计，主机完成内部注射器部件自动添加酸并吹扫；自动任意稀释 2－50倍，在注射器内稀释。通过样品稀释使样品中杂质影响降低，从而延长燃烧管和催化剂的寿命。实现了NPOC 测定时样品前处理（加酸/通气处理）的自动化，缩短测定时间。

1.1.13：颗粒物兼容性：0.8mm

1.1.14：电子化气体流量控制

1.1.15 载气要求：  配备高纯空气、或高纯氧气，来自气瓶

1.1.16系统空白确认功能:具备系统空白确认功能，可同时确认仪器流路是否清洁。（提供佐证材料）

1.1.17 节能设计产品，有节能标记。

1.2 软件要求

1.2.1自动设置最优测定条件，自动选择最优工作曲线；

1.2.2对于超出测定范围的样品，自动改变测定条件进行在测定，自动排除异常值并进行重新计算。