安规综合分析仪 设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安规综合分析仪 | 1台 | 一、工频耐压测量： 1、电源: 0～5000VAC/100mA /±(1.5 % of setting+5V)； 2、输出频率：50Hz / 60Hz ± 0.1% 3、输出波型为正弦波，输出调节± (1% of output + 5V), 从空载到满载； 4、输出时间：0.1～999.9s，分辨率为0.1s 5、功能要求： （1）试验电压的电源应能输出至少为0.2A的短路电流，当输出电路的电流小于100mA时，变压器的过电流脱扣装置不应动作； （2）具有程序设定功能：即试验开始时，设备施加的电压可以设置为不大于规定值的一半，然后将试验电压平稳增加至规定值，并按程序设定的维持时间开始计时，计时结束自动断电； （3）测试线路阻抗自我归零校正功能，确保测试结果的准确。 二、直流耐压测量：DC6000V，精度：±(1.5% of setting+5V)； 三 、绝缘电阻测量范围： 50000MΩ，精度为：0.10-999.9 ±（2% of setting+2counts）,1000-9999（±5% of setting+2counts），10000-50000（±15% of setting+2counts）。 四、接地电阻测量：0-600 mΩ（6-10A）、0-200 mΩ（10.01-32.00A）精度为±（2% of setting+2counts）； 0-600 mΩ(1.00-5.99A)精度为±（3% of setting+3counts）。 五、附加： (1)本设备为多功能型，如台湾华仪的7452型系列。 (2)本次招标的产品须有在质检机构实验室的应用证明。 (3)厂家应提供该产品的说明书并到现场调试。 (4)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 (5)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | GB14048系列与GB16917系列等 |